环保节能式油器皿专用清洗机

使

用

说

明

书

HE ZE  XIN SHI JI DIAN ZI JI SHU YAN JIU SUO

菏泽新世纪电子技术研究所

地址：菏泽市永昌路269号           邮编：274000

传真：0530-5365000                 电话：0530-5313777

环保节能式油器皿专用清洗机

操作说明书

- 安装与注水方法：

- 使用前必须仔细阅读使用说明书。先接通电源，请将清洗机电源线不分正负接在60A漏电保护器的输出端，另一根地线必须与电源地线接通。

- 废油溢流管和排污阀的安装。

溢流管和排污阀由于不便包装和运输，发货时是不安装的，使用时一定这两个附件装上后再使用。注意：安装时一定要用生胶带缠上，用管钳拧紧即可。

- 设置

- 控制面板的设置方法：

该产品的工作电路为智能化电路第一次使用必须先把程序设定好，再次使用时只需按工作键3秒后启动，刷洗完毕报警后自动关机。

- 程序设定

首先设定水温（80℃）先按“设置”键，然后再按”确认”键,,这时红灯闪亮用← →，选择相应的数码再按↑↓，选择需要的温度或时间，然后再按”确定“键，当按过”确认” 键后还继续闪亮时，再按一次“暂停”键，所有闪亮的红灯熄灭，表示设定完毕。该机进入等待启动状态。启动或下次使用时，只需按工作键3秒，该机进入工作状态，这时，温度显示从环境温度开始加热。洗刷倒计时。当温度升至所设定的温度时，自动洗刷。洗刷时间一到报警后自动关机。如连续使用时，请继续按工作键启动。

- 注水方法：

当程序设定完毕后，将清洗机上盖打开，清洗机内注入自来水，直到清洗机右侧废油溢流管往外流水时，说明水已加足方可使用。

- 正确使用方法：

- 采样桶的放入必须将采样桶的手提柄，桶口向下，将桶柄卡入转框内，防止转动和被水冲倒，否则会造成桶柄外露，转框转动时和喷水咀相互碰撞，烧坏电机。

- 不规则的样桶，尤其是过高的采样桶放入转框后一定要检查是否过高，是否影响转框转动，如果过高绝对不能使用该机洗刷，否则会造成转框卡死损坏电机。

- 每天第一次使用时，必须先往清洗机内补充水，补水量看废油溢流管开始往外流水为止。否则，机内废油不能排出，水面过低原油将会吸入管道，堵塞管路和喷头。

- 如果发现被洗刷器皿，不能刷净时说明喷水头堵塞和四个过滤网被堵。清洗将转框取下，然后把转框底部四个落水孔的滤网抽出和底部喷头拧下来，全部清洗干净分别装上，再将转框放入转槽内，即可正常使用。

注意事项

  - 严禁无水使用（如无水烧坏加热管，厂家不负责任）。

  - 每天第一次使用必须要补充水，直到溢流管开始流水为止。

  - 严禁洗刷过高的采样桶。（如造成转框卡死损坏电机，厂家不保修）。

  - 采样桶必须按操作程序放入，否则损坏后厂家不负责任。

  - 严禁0℃以下使用，如造成水泵冻裂现象（厂家不负责任）。

主要技术参数

| 电压 | 整机 体积 (CM) | 整机 重量 | 最大 功率 | 清洗 时间 | 清洗 效果 | 水温 | 水容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220V | 61*61*102 | 130kg | 2500W | 4-6分钟 | 98% | 80℃ | 40kg |